SC-2型COD测定仪

符合标准

中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T399-2007

化学需氧量测定快速消解分光光度法（COD与消解为一体）

工作原理

仪器采用一种特制试剂，它含有一种复合催化剂，既加速反应，又对氯离子具有抗干扰作用。水样与特制试剂D和试剂E在消解器中进行快速氧化还原反应，反应后产生的三价铬离子，通过分光光度法测定其浓度，从而得出相应COD值。

产品用途

产品广范应用于环保、石油、化工、卫生等领域的水质监测；适合于地下水、地表水、生活污水和工业废水中化学需氧量COD分析测试。

仪器特点

准确测定各种水体中的COD含量，浓度直读

测定高低浓度不同水样采用不同波长，提高测试准确性

内存100组数据（包含测试时间、吸光度值、浓度值）

内存20条曲线，可人工校正或自动校正

分配USB通讯接口，可向PC机上传数据

智能化查找数据库数据，可按序查找或按时间查找

高亮宽屏LCD显示， %透光率、吸光度、浓度

测试数据支持一键打印

技术参数

波长：420nm和610nm

波长精度：±1nm

波长选择：自动

透射比准确度：±2.0%T

透射比重复性：±0.5%T

比色池：适合1cm×10cm比色管

抗氯干扰：≤1200mg/L

光学稳定性：吸光度在20mim内的漂移少于0.002A

光源灯：发光二极管（LED）

检测器：硅光电二极管

数据显示器：480×272宽屏彩色液晶屏

测量范围：15---150mg/L,误差≤8%

150---1000mg/L,误差≤4%

读出模式：% 透光度，吸光度，浓度

操作方式：键盘加触摸屏、

外部输出： GPRS、USB、RS232接口和计算机通讯，内置微型打印机(GPRS)。

电    源：220VAC交流

仪器尺寸： 280*250*120mm

仪器重量:2Kg(SC-1)

光度测量范围：（0-2）A

温度范围：操作温度：0至50℃

存储温度：-40至60℃

湿度：85%以下

COD消解器指标

消解孔数：8孔

消解温度：165℃±2℃

消解时间：15Min±2%

显示方式：LCD显示

保温特性：对环境温度飘移≤+5℃